- 川楚联合国际工程有限公司

- 玛曲县国有产业扶贫开发有限责任公司

- 牦牛生鲜乳冷链物流项目EPC总承包

- 《实验室家具、排风、气体管道采购》

<技术说明>

- 川楚联合国际工程有限公司

日期：2023年4月10日

目录

1.公司简介	3

2.产品规划	3

3.设备描述及清单	3

4、法律法规	4

5.技术要求	4

6.质量及技术标准要求	7

7.包装标准及运输	7

8.设备保证	8

9.安装、调试及培训	8

10.设备验收	10

11.质量保证期（若有保修手册的，请注明并列为附件）	11

12.知识产权	12

13.工厂验收（FAT）要求	12

14.供应商要求	12

# 1.公司简介

川楚联合国际工程有限公司 EPC 项目，建设总投资 18000 万元，建设成集核心生产区、品控化验区、出入库区、办公区为一体的智能化制造工厂，占地面积 24000 平方米。每小时生产1200kg婴幼儿配方乳粉、全脂乳粉、调制乳粉产能要求；项目建成投运后，年产各种配方牦牛乳粉 10,000 吨。整套设备要求完成安装调试时间为 2023 年 7 月。

# 2.产品规划

| 车间等级 | 线号 | 包装规格 | 每小时产量 | 每日产量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湿法车间 | 大包 | 1*25kg | 1.2吨 | 19.2吨 |
| 无菌线 | 软包生产线 | 300g-400g | 0.63吨 | 6.3吨 |
| 有菌线 | 502# | 800g | 0.576吨 | 5.76吨 |
|  | 401# | 400g | 0.288吨 | 2.88吨 |
| 无菌线 | 502# | 800g | 0.576吨 | 5.76吨 |
|  | 401# | 400g | 0.288吨 | 2.88吨 |
| 公用线 | 条包线 | 25g | 0.084吨 | 0.672吨 |

生产产品包括婴幼儿配方乳粉、全脂乳粉、调制乳粉，详见下表。

# 3.设备描述及清单

供货范围：

- 实验室家具：（一楼：高温灭菌室、准备室、洗刷室、霉菌培养室、缓冲间、计数室、正压培养、微生物正压室、微生物负压室、负压培养室。二楼：精密天平室、天平 室、药品室、试剂室、理化室、液相液质室、原子荧光室、准备间、标准品室、有机处理室、无机处理室、气相气质室、常规仪器室、消化室、走廊）的实验室家具及材料、插座采购、安装、调试。

- 实验室气路：（一楼气瓶间：一楼夹层通往二楼理化室、液相液质室、气相气质室、原子荧光室、有机处理室、无机处理室、消化式）的气路设备及材料采购、安装、调试。

- 排风管道系统：（二楼：药品室、试剂室、理化室、液相液质室、气相气质室、准备间、有机处理室、无机处理室、消化式。）的排风设备及材料采购、安装、调试。

使用地区：甘肃甘南藏族自治州玛曲县，海拔：3600米；投标方提供的所有设备均保证在使用环境条件高海拔地区满足技术附件参数正常使用；

### 实验室家具清单

| 序号 | 产品名称 | 尺寸（mm) | 颜色 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微生物负压 |  |  |  |  |  |
| 2 | 不锈钢边台 | 2525*750*800 |  | 米 | 2.52 | SUS304不锈钢材质，1.0mm厚不锈钢板 |
| 3 | 高温灭菌室 |  |  |  |  |  |
| 4 | 全钢边台 | 2950*750*800 |  | 米 | 2.95 |  |
| 5 | 缓冲间 |  |  |  |  |  |
| 6 | 不锈钢边台 | 1450*750*800 |  | 米 | 1.45 | SUS304不锈钢材质，1.0mm厚不锈钢板 |
| 7 | 霉菌培养 |  |  |  |  |  |
| 8 | 全钢边台 | 3240*750*800 |  | 米 | 3.24 |  |
| 9 | 全钢边台 | 1550*750*800 |  | 米 | 1.55 |  |
| 10 | 微生物正压室 |  |  |  |  |  |
| 11 | 不锈钢边台 | 3800*750*800 |  | 米 | 3.8 | SUS304不锈钢材质，1.0mm厚不锈钢板 |
| 12 | 计数室 |  |  |  |  |  |
| 13 | 全钢边台 | 1550*750*800 |  | 米 | 1.55 |  |
| 14 | 准备室 |  |  |  |  |  |
| 15 | 全钢中央台 | 3800*1500*800 |  | 米 | 7.6 |  |
| 16 | PP水槽 | 550*450*310 |  | 套 | 1 |  |
| 17 | PP滴水架 |  |  | 套 | 1 |  |
| 18 | 钢玻试剂架 | 3000*400*750 |  | 米 | 3 |  |
| 19 | 洗漱室 |  |  |  |  |  |
| 20 | 全钢边台 | 1886*750*800 |  | 米 | 1.86 |  |
| 21 | PP水槽 | 550*450*310 |  | 套 | 1 |  |
| 22 | PP滴水架 |  |  | 套 | 1 |  |
| 23 | 精密天平室 |  |  |  |  |  |
| 24 | 天平台 | 900*600*800 |  | 台 | 2 |  |
| 25 | 天平室 |  |  |  |  |  |
| 26 | 天平台 | 900*600*800 |  | 台 | 1 |  |
| 27 | 药品室 |  |  |  |  |  |
| 28 | 全钢药品柜 | 900*450*1800 |  | 台 | 2 |  |
| 29 | 试剂室 |  |  |  |  |  |
| 30 | 全钢试剂柜 | 900*450*1800 |  | 台 | 3 |  |
| 31 | 理化室 |  |  |  |  |  |
| 32 | 全钢边台 | 4800*750*800 |  | 米 | 4.8 |  |
| 33 | 全钢中央台 | 4500*1500*800 |  | 米 | 9 |  |
| 34 | PP水槽 | 550*450*310 |  | 套 | 2 |  |
| 35 | PP滴水架 |  |  | 套 | 1 |  |
| 36 | 钢玻试剂架 | 3000*400*750 |  | 米 | 3 |  |
| 37 | 全钢通风柜 | 1500*850*2350 |  | 台 | 2 |  |
| 38 | 全钢器皿贵 | 900*450*1800 |  | 台 | 2 |  |
| 39 | 液相液质室 |  |  |  |  |  |
| 40 | 全钢边台 | 4150*750*800 |  | 米 | 4.15 |  |
| 41 | 全钢边台 | 4800*750*800 |  | 米 | 4.8 |  |
| 42 | 全钢边台 | 5628*750*800 |  | 米 | 5.63 |  |
| 43 | 万向罩 |  |  | 台 | 6 |  |
| 44 | 气相气质室 |  |  |  |  |  |
| 45 | 全钢边台 | 8470*750*800 |  | 米 | 8.47 |  |
| 46 | 全钢边台 | 8470*750*800 |  | 米 | 8.47 |  |
| 47 | PP水槽 | 550*450*310 |  | 套 | 2 |  |
| 48 | 万向罩 |  |  | 台 | 6 |  |
| 49 | 准备间 |  |  |  |  |  |
| 50 | 全钢边台 | 3550*750*800 |  | 米 | 3.55 |  |
| 51 | 全钢边台 | 3550*750*800 |  | 米 | 3.55 |  |
| 52 | 不锈钢原子罩 | 900*500*1500 |  | 台 | 2 | 304不锈钢材质 |
| 53 | PP水槽 | 550*450*310 |  | 套 | 1 |  |
| 54 | 桌上型洗眼器 |  |  | 套 | 1 |  |
| 55 | 原子荧光室 |  |  |  |  |  |
| 56 | 全钢边台 | 3550*750*800 |  | 米 | 3.55 |  |
| 57 | 全钢边台 | 3550*750*800 |  | 米 | 3.55 |  |
| 58 | 有机处理室 |  |  |  |  |  |
| 59 | 全钢边台 | 2100*750*800 |  | 米 | 2.1 |  |
| 60 | PP水槽 | 550*450*310 |  | 套 | 1 |  |
| 61 | 全钢通风柜 | 1500*850*2350 |  | 台 | 2 |  |
| 62 | 无机处理室 |  |  |  |  |  |
| 63 | 全钢边台 | 2100*750*800 |  | 米 | 2.1 |  |
| 64 | PP水槽 | 550*450*310 |  | 套 | 1 |  |
| 65 | 全钢通风柜 | 1500*850*2350 |  | 台 | 2 |  |
| 66 | 消化室 |  |  |  |  |  |
| 67 | 全钢边台 | 3400*750*800 |  | 米 | 3.4 |  |
| 68 | PP水槽 | 550*450*310 |  | 套 | 1 |  |
| 69 | 全钢通风柜 | 1500*850*2350 |  | 台 | 2 |  |
| 70 | 常规仪器室 |  |  |  |  |  |
| 71 | 全钢边台 | 3250*750*800 |  | 米 | 3.25 |  |
| 72 | 全钢边台 | 3350*750*800 |  | 米 | 3.35 |  |

### 实验室气路清单

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢半自动切换带吹扫（一用一备） | 全压实现自动切换功能，两颗减压阀体，两个进气压力表，一个出气压力表，无出口二级减压，带排空吹扫，排空吹扫阀为不锈钢隔膜阀，进气最大压力：3000PSI,出气切换压力：250PSI | 4 | 套 | LEVAN |
| 2 | 不锈钢半自动切换带吹扫（二用二备） | 全压实现自动切换功能，两颗减压阀体，两个进气压力表，一个出气压力表，无出口二级减压，带排空吹扫，排空吹扫阀为不锈钢隔膜阀，进气最大压力：3000PSI,出气切换压力：250PSI | 1 | 套 | LEVAN |
| 3 | 钢瓶接头 | G5/8-RH接头，要求耐压：300bar，材质-316L | 10 | 个 | FI-LOK |
| 4 | 钢瓶接头 | 轧兰接头，要求耐压：300bar，材质-316L | 2 | 个 | FI-LOK |
| 5 | 不锈钢金属软管 | 工作压力300bar，进口气螺纹1/4FNPT，材质:316L 长度;1M | 12 | 根 | FI-LOK |
| 6 | 外丝接头 | SS-HN-NT4-NT4 | 12 | 个 | FI-LOK |
| 7 | 卡套总球阀 | SS-BVL-TF6 进出气3/8卡套，耐压3000PSI | 5 | 个 | FI-LOK |
| 8 | 阻火器 | FS500 回火防止，气体防逆 | 2 | 个 | FI-LOK |
| 9 | 外螺纹卡套接头 | SS-MC-NT4-TF4 耐压3000PSI | 62 | 个 | FI-LOK |
| 10 | 外螺纹卡套接头 | SS-MC-NT4-TF6 耐压3000PSI | 7 | 个 | FI-LOK |
| 11 | 不锈钢管道 | SS316L-BA-1/4 | 80 | 米 | POHEM |
| 12 | 不锈钢管道 | SS316L-BA-3/8 | 236 | 米 | POHEM |
| 13 | 焊接三通 | SS-UT-3/8 耐压3000PSI | 4 | 个 | FI-LOK |
| 14 | 焊接三通 | SS-UT-3/8-1/4 耐压3000PSI | 16 | 个 | FI-LOK |
| 15 | 焊接三通 | SS-UT-1/4 耐压3000PSI | 8 | 个 | FI-LOK |
| 16 | 焊接大小头 | SS-U-3/8-1/4 耐压3000PSI | 9 | 个 | FI-LOK |
| 17 | 排空阀 | SS-BV-1/4 1000PSI | 5 | 个 | FI-LOK |
| 18 | 不锈钢二级调压阀 | 不锈钢单表采用特气单级式减压， 母体与膜片采用硬密封形式 ，母体螺纹：1/4”NPT(F)，内部结构易吹扫， 内设双层过滤网，出气压力可调：0-1MPa/0-1.6MPa | 25 | 套 | LEVAN |
| 19 | 卡套式低压球阀 | SS-BV-1/4 1000PSI | 25 | 个 | FI-LOK |
| 20 | 终端转换接头 | SS-R-OD4-TF2 | 25 | 个 | FI-LOK |
| 21 | 乙炔气体侦测探头 | 测C2H2，防爆 | 1 | 个 | REAN |
| 22 | 报警控制箱 | 实现声光报警 3路 | 1 | 个 | REAN |

### 实验室排风清单

| 排风系统PF-RF-05 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP防腐离心风机 | 型号：F4-72(5a)-5.5KW，风量9000m³/h,普通电机，机壳叶轮采用 | 台 | 1 | PP材质 |
| 2 | 风机进口 变径接头 | 直径500mm/400mm, | 个 | 1 | PP材质 |
| 3 | 活性炭 处理 | 规格2000*1200*1200 两层抽屉 含活性炭 | 套 | 1 | PP材质 |
| 4 | 排风方管 | 1000*500mm | m | 6 | PP材质 |
| 5 | 排风方管 | 950*500mm | m | 22 | PP材质 |
| 6 | 排风方管 | 1000*400mm | m | 8 | PP材质 |
| 7 | 排风方管 | 800*320mm | m | 12 | PP材质 |
| 8 | 排风方管 | 630*400mm | m | 19 | PP材质 |
| 9 | 排风方管 | 500*250mm | m | 25 | PP材质 |
| 10 | 排风方管 | 400*250mm | m | 12 | PP材质 |
| 11 | 排风方管 弯头90° | 1000*50mm | 个 | 3 | PP材质 |
| 12 | 排风方管 弯头90° | 950*500mm | 个 | 3 | PP材质 |
| 13 | 排风圆管 | Φ400mm | m | 3 | PP材质 |
| 14 | 吸顶罩 | 300*400 | 套 | 2 |  |
| 16 | 防火阀70° | 950*500mm | 套 | 1 | 钢制材质 |
| 17 | 电动蝶阀 | Φ250mm（阻燃） | 套 | 4 | PP材质 |
| 18 | 手动蝶阀 | Φ250mm,（阻燃） | 套 | 4 | PP材质 |
| 19 | 电缆 | ZC-RVV-3*1.5+1 | 米 | 45 | 国标 |
| 20 | 控制线 | ZC-RVV-2*0.75mm² | 米 | 20 | 国标 |
| 21 | 控制线 | ZC-RVV-3*0.75mm² | 米 | 6 | 国标 |
| 22 | 控制线 | ZC-RVV-4*0.75mm² | 米 | 20 | 国标 |
| 23 | PVC线管 | DN25 | 米 | 40 |  |
| 24 | 楼顶圆管支架 | 全牙螺杆、组合膨胀、角铁 | 项 | 1 |  |
| 25 | 变频器 | 5.5KW | 台 | 1 |  |
| 26 | 风管固定支架 | 全牙螺杆、组合膨胀、角铁 | 项 | 1 |  |
| 27 | 五金辅材 | 拉铆钉、自攻丝、自钻丝、胀钩、吊筋、螺母、螺栓、花篮、角铁、胶等 | 项 | 1 |  |
| 排风系统 PF-RF-05 |  |  |  |  |  |
| 1 | PP防腐离心风机 | 型号：F4-72(5a)-5.5KW，风量9000m³/h,普通电机 | 台 | 1 | PP材质 |
| 2 | 风机进口 变径接头 | 直径500mm/400mm, | 个 | 1 | PP材质 |
| 3 | 活性炭 处理 | 2000*1200*1200 两层抽屉 含活性炭 | 套 | 1 | PP材质 |
| 4 | 排风方管 | 1000*500mm | m | 4 | PP材质 |
| 5 | 排风方管 | 950*500mm | m | 20 | PP材质 |
| 6 | 排风方管 | 1000*400mm | m | 4 | PP材质 |
| 7 | 排风方管 | 800*320mm | m | 6 | PP材质 |
| 8 | 排风方管 | 630*400mm | m | 15 | PP材质 |
| 9 | 排风方管 | 500*250mm | m | 21 | PP材质 |
| 10 | 排风方管 | 400*250mm | m | 12 | PP材质 |
| 11 | 排风方管 弯头90° | 1000*500mm | 个 | 1 | PP材质 |
| 12 | 排风方管 弯头90° | 950*500mm | 个 | 3 | PP材质 |
| 13 | 排风圆管 | Φ400mm | m | 3 | PP材质 |
| 14 | 吸顶罩 | 200*300 | 套 | 2 |  |
| 16 | 防火阀70° | 950*500mm, | 套 | 1 | PP材质 |
| 17 | 电动蝶阀 | Φ250mm（阻燃） | 套 | 4 | PP材质 |
| 18 | 手动蝶阀 | Φ250mm（阻燃） | 套 | 4 | PP材质 |
| 19 | 电缆 | ZC-RVV-3*1.5+1 | 米 | 40 | 国标 |
| 20 | 控制线 | ZC-RVV-2*0.75mm² | 米 | 20 | 国标 |
| 21 | 控制线 | ZC-RVV-3*0.75mm² | 米 | 6 | 国标 |
| 22 | 控制线 | ZC-RVV-4*0.75mm² | 米 | 20 | 国标 |
| 23 | PVC线管 | DN25 | 米 | 40 | 国标 |
| 24 | 楼顶圆管支架 | 全牙螺杆、组合膨胀、角铁 | 项 | 1 |  |
| 25 | 变频器 | 5.5KW | 只 | 1 |  |
| 26 | 风管固定支架 | 全牙螺杆、组合膨胀、角铁 | 项 | 1 |  |
| 27 | 五金辅材 | 拉铆钉、自攻丝、自钻丝、胀钩、吊筋、螺母、螺栓、花篮、角铁、胶等 | 项 | 1 |  |

# 4、法律法规

- 4.1《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243－2016)

- 4.2《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》(GB50254-2014)

- 4.3《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》(GB50257-2014)

- 4.4实验室家具通用技术条件 GB 24820-2009 及国家其他相关规范标准

- 4.5《实验室变风量排风柜》（JG/T222-2007）。

- 4.6《工艺系统工程设计技术规定》HG/T 20570.7

- 4.7《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T 14976

# 5.技术要求

- 5.1实验室家具部分

5.1.1全钢通风柜

台面：采用为12.7mm实验室专用理化板台面  结构：双层结构，自支撑坚固构造。 外层为1.0mm冷轧钢板需酸洗磷化等工序处理，亮面环氧树脂粉末喷涂。内层为抗腐蚀内衬材料。两层之间为全钢框架、全钢固定件和公用设备管道、配件等。钢板固定件至少2mm厚。通过拆除外壳侧挡板、里面维修孔板、正面前挡板等三种方式，可以对双层框架内公用设备进行安装维修。钢板品牌:宝钢；亮面环氧树脂粉末品牌：阿克苏诺贝尔。

衬板及导流板：采用5mm厚实心抗倍特板，耐酸碱、耐有机溶剂、耐高温。导流板能够保证各种不同密度、不同分子量的挥发性化学品气体在通风柜内被彻底、迅速排出。

移动门：升降灵活自由，可以停留在任意位置，在移动上限设置限位装置。移动把手和移门结合一体并同宽，密封条：70硬度 PVC。防止气体泄露，并能阻挡液体流出柜体。镶装3.2+3.2mm厚安全防爆夹膜玻璃，经3C认证，传动系统采用铰链共轴滑轮系统，可以阻止移门倾斜，并且可用单手操控。经100磅力学测试，使用寿命达到100,000次以上。

下柜体：采用1.0mm冷轧钢板需酸洗磷化等工序处理，亮面环氧树脂粉末喷涂。为了配合电、气的安装及日常维护，下柜体后板设计为活动后板。内柜体为橱柜，内有隔板，可储藏物品。拉手为不锈钢把手。钢板品牌:宝钢

集气罩：PP材质一体成型制作，钟型结构，减少压损及噪音，可直接接风管。

照明：顶部采用内嵌式日光灯设计，不与柜内气体接触，更换方便，功率选择以台面亮度不小于400lux为准。

在上柜侧板上设有系统控制面板，下面设有电气插座和操作阀。插座、开关： 单相220V，10A，左右各2个万用插座。铰链：采用170°304不锈钢铰链，耐腐蚀、承重、经久耐用，开合十万次以上。

调整脚说明：采用M12以上注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm。

水杯：PP小水杯台下式安装，粘接并用螺丝固定。下水附件具有可检修防臭功能,选用耐酸碱材料。

水阀：，加厚铜质；涂层：高亮度环氧树脂粉末涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射；陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20Bar。开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适。可在通风柜外部操作，简洁方便，配合壁式水嘴使用。

5.1.2全钢边台、中央台、仪器台、天平台

台面：采用为12.7mm理化板

柜体：落地式结构，主体采用1.0mm冷轧钢板需酸洗磷化等工序处理。亮面环氧树脂粉末。可以单独或组合使用。底柜后方应具备容易拆装的活动背板。钢板品牌:宝钢；亮面环氧树脂粉末品牌：阿克苏诺贝尔。

抽屉：抽屉面板为双层结构，内外面均采用1.0mm冷轧钢板，需酸洗磷化等工序处理，喷涂亮面环氧树脂粉末。抽屉底部和四面抽墙为单片钢板一体成形设计，弯折接合处焊接；配置缓冲垫，以避免与柜体钢板碰撞；抽屉能抽出至少330mm(约13英吋)；不需使用另外的工具即可将整个抽屉拆卸取下；疲劳强度可达10万次，抽屉与导轨采用专用优质钢板一体冲压导轨，在三分之一位置可以实现自动回复，水平承重68公斤。钢板品牌:宝钢；

门板为双层结构，内外面均采用1.0mm冷轧钢板需酸洗磷化等工序处理，喷涂亮面环氧树脂粉末；采用170°304不锈钢铰链，耐腐蚀、承重、经久耐用，开合十万次以上，门板配置缓冲垫，门板在全打开状态下，水平承重90公斤。把手：把手为全钢一字把手。

每个底柜单元应配备4个M12以上注塑调整脚，以支撑柜体及调节水平，柜体底部离地板距离应不少于10mm以隔离地面潮气。

仪器台：在常规柜台后面加承重支架，保证台面承重后牢固不变形，后面有可拆卸维修板。

工艺要求：

所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，如各端面板(如门板、抽屉)，上/侧/底部柜体边框以及垂直支柱都必须在同一水平面不可有突出，以避免勾住实验袍等造成意外，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。

所有部件不得在安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树酯涂层。

所有双开门款式底柜两片门间无中央垂直支柱阻挡。柜体内有层板上下调节孔，每个底柜设活动层板一只，层板宽度与底柜内宽度相当，两侧不得有各超过3mm的间隙。

踼脚板凹入部分位于柜体下方正面，为一约高100mm深75mm的凹陷空间，踢脚板除正面凹入部分外，两侧须与柜体钢板一体成型，不得以小料拼接烧焊制作，以确保整体荷重能力。

服务通道：中央桌背对背柜体中间空档及靠边桌柜体与墙面中间空档有一个服务通道。距离，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。

5.1.3试剂架：

采用台面安装式设计，以方便配置增减拆装。

按需求配置单面型或双面型两种式样以方便中央台及边台使用试剂架。

试剂架采用1.0mm冷轧钢板需酸洗磷化等工序处理，亮面环氧树脂粉末。立柱具整排挂孔供活动层板悬挂用，层板用1.0mm优质冷轧钢板钢制托架固定。钢板品牌:宝钢

试剂架分上下2层，上下层板上下可任意调节间距。

层板采用8mm钢化玻璃，边缘做倒角处理应平顺不割手。

试剂架立柱内侧配置插座安装孔，立柱内夹层有足够空间供插座配线隐藏铺设。

侧面有￠10不锈钢圆管防护，可防止物品脱落。

5.1.4排风试剂柜

柜体：主体采用1.0mm冷轧钢板需酸洗磷化等工序处理，亮面环氧树脂粉末喷涂。钢板品牌:宝钢

柜门为四开，上下两层。门板上开设有可视窗口，窗口玻璃采用厚5mm的钢化玻璃，下柜门板全钢结构。采用 1.0mm冷轧钢板需酸洗磷化等工序处理。亮面环氧树脂粉末。钢板品牌:宝钢；

层板：3块可调节层板，均采用采用1.0mm冷轧钢板需酸洗磷化等工序处理，经亮面环氧树脂粉末喷涂，层板后方开透气孔。钢板品牌:宝钢；亮面环氧树脂粉末品牌：阿克苏诺贝尔。

顶板开直径100mm孔，焊接法兰，可直接接风管。

把手说明：嵌入式优质原生料PVC把手。

调整脚说明：采用直径φ10mm注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm。

5.1.5 全钢插座技术要求

全钢插座盒：双口岛式样式，采用1.2优质冷轧钢板，经环氧树酯粉末静电喷涂 ，耐腐蚀；配16A86型型插座，品牌：西门子。

5.1.6万向抽气罩技术要求

排气系统的管件及关节：材质聚氯乙烯（PP）；对化学药剂的侵蚀和污染有突出的防御性能。

前端罩子：采用聚碳酸酯（PC），有良好的耐腐蚀性及耐高温性能，强度高，在11°高温烟气环境下不变形，透明度好。

调风稳定：采用球面内置型调风板，彻底杜绝挡风板位移而导致的抽风量不稳。

5.1.7 PP水槽：

规格：555*455*310

材质：采用黑色高密度PP材质，耐强腐蚀。

表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表现纹理一致。

配阻水盖、PP提笼。

5.1.8 三口水龙头：

配置依图纸或相关说明所示；

采用铜质管体，表面经环氧树酯粉末静电喷涂；耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射；陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20Bar；

出水口3只，鹅颈管可360°旋转，下方两口左右距离250mm及以上；

具可拆式尖嘴型出水口以方便衔接软管；

5.1.9滴水架：

质轻，强度高，易于组装，耐酸碱、黑色抗腐蚀注塑成型PP滴水架主板；

滴水架主板尺寸: 550*700*122 mm；

活动式PP材质滴水棒以卡榫与本体结合可由正面手动拆装；

所有滴水棒均以35度～45度仰角安装，以方便器皿稳固吊放；

滴水棒仅以空手即可简单拆装以让使用者可依吊挂器皿的大小自由决定滴水棒的安装数量及位置，闲置的孔位应由孔塞盖住以保持美观；

滴水棒安装孔内应具止水设计，以防止水滴向后方渗漏；

滴水架底部应有向排水孔倾斜的排水槽设计以方便集水，迅速排水；

5.1.10桌上型洗眼器

桌面安装型，数量及安装位置依据图纸及相关说明所示；

洗眼/脸式安全装置；

入水管口径：G 3/8英吋；

不锈钢连结软管长度：1500mm及以上。

水压要求：大于2 bar；

流量要求：大于6公升/分钟；

操作方式：按压式握把水阀开关，具固定键可使水阀保持常开以方便操作；

PP材质；

洗眼器：采用单口气泡式出水莲蓬头设计，安装于台面上，莲蓬头外罩软质护杯，以避免紧急 使用时瞬间接触眼部时造成碰撞二次伤害，护杯罩口具防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖具链条与护杯连结可防脱落；

5.1.11天平台：

柜体外观：柜体外观简洁，外框架采用1.0冷轧钢板经数控切割机下料，数控折弯，焊接成型。台面板为黑色理化板台面或黑色大理石台面。地脚采用底盘直径60mm不锈钢地脚配橡胶TPU防震底座，保证防震台的稳定，降低地源性震动。

一、钢制天平台

1.柜体：柜体采用1.0m厚镀锌钢板折边焊接而成，采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能。内置减震装置。

台面：采用12.7实心理化板和60MM厚花岗岩台面。

电源：配1个10A多功能防溅插座。

- 5.2实验室气路部分

5.2.1材料选型

1.1.、实验室使用的高纯度气体的管道和管件应采用奥氏体无缝不锈钢管，内表面应进行清洁和钝化处理。

1.2、管道与设备的连接段宜采用金属管道。如为非金属软管，宜采用聚四氟乙烯管、聚氯乙烯管，不得采用乳胶管。

1.3、氢气和氧气管道所用的附件和仪表必须是该介质的专用产品，不得代用。

1.4、氧气系统应采用专用禁油阀门、附件和管材，并应进行脱脂处理。

1.5、气体阀门的密封座，不宜使用塑料材质；必须使用时，材质应与气体性质匹配。

1.6、阀门与氧气接触部分应采用非燃烧材料。其密封圈应采用有色金属、不锈钢及聚四氟乙烯等材料。填料应采用经除油处理的石墨石棉或聚四氟乙烯。

5.2.2、管道要求

2.1、气体管道的设计应根据输送流体的特性参数，并结合管道布置、环境等进行，并应符

合现行国家标准《工业金属管道设计规范》GB 50316 的有关规定。

2.2、气体管道的设计应符合用气设备对流量、压力的要求，并应符合现行行业标准《工艺

系统工程设计技术规定》HG/T 20570.7 的有关规定。

2.3、管材的壁厚应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T 14976 的有关规定，

小尺寸管径管壁厚度还应符合本下表的要求：

- 5.3实验室排风部分

5.3.1、实验室产生的废气能够得到有效的排放。5.3.2、有酸碱气体排放风管材料应防腐耐用。5.3.3  满足实验室的特殊要求。5.3.4、排风管道系统的具体要求：5.3.5、管道风速：只管内风速取6-12m/s，干管内风速取8-14m/s，并根据这个风速合理选择风管尺寸5.3.6、管道的压力：通风系统中主管道为中压系统：500Pa﹤Pa≦1500Pa,只管道为低压5.3.7  噪音要求：更具国家的有关要求，室内的噪音须控制在60dB一下。5.3.8  风管材质：使用PP材质，连接采用法兰式连接，并有足够的密封。

- 6.质量及技术标准要求

6.1 乙方交付的设备的质量及技术标准应满足下列全部要求（如果下列要求有冲突的，以最高质量及技术标准为准。），

6.1.1 双方在本合同专用条款约定及合同附件中约定的标准；

6.1.2 国家标准、行业标准、生产企业标准中的最高标准；

6.1.3 甲方向乙方明示的购买本设备的使用技术要求：

6.1.4 甲方向乙方明示的购买本设备的使用目的、性能、特点要求：

# 6.1.5 乙方向甲方或不特定其它人出示、展示的产品说明书、产品宣传册、报价材料、乙方网站等对该设备产品的质量、技术性能所作的描述、宣示、承诺的标准。

- 7.包装标准及运输

7.1 乙方所交付的所有设备应按符合国家关于此类包装的相关标准，并保证适合长途运输和多次搬运、装卸，不能造成运输过程中箱件破损，设备和零件散失；并应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀等保护措施，以保证设备在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场；包装费用由乙方承担。

7.2 每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、机组号、图号的详细装箱单、合格证等。

7.3 凡由于乙方包装或保管不善致使货物遇到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，乙方均应按本合同质保期相关规定负责及时修理、更换。

7.4 如无专门约定，包装物归甲方所有，并由甲方处置。

7.5 设备运输费用由乙方承担，本合同专门条款另有约定的从其约定。

7.6 乙方从工厂到项目所在地的所有运输风险均由乙方承担，运输中发现货物损坏和丢失时，乙方应负责与承运部门及保险公司交涉，甲方不负责运输过程中发生的一切费用及责任，同时乙方应尽快向买方补供货物。

- 8.设备保证

8.1 乙方应承诺及保证设备是原厂生产的、全新的、未使用过的（包括但不限于零部件、赠品等），符合原厂质量检测标准（以说明书为准）；本合同有约定型号的以约定为准，没有约定的以最新型号为准，且含有设计上和材料上的全部最新改进。

8.2 乙方应保证设备没有任何设计、材料或工艺上的缺陷，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷，可安全用于设备使用目的之用途。

8.3 乙方应保证设备符合可适用的环保、安全等方面的国家法律法规及国家标准的要求。

8.4 乙方应保证甲方基于设备的使用不会侵犯或被认为侵犯第三方的专利、版权、商标、商业秘密等知识产权权利；若甲方因此而遭受损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

8.5 设备交付是指包括设备主机、零配件、技术资料等的全部交付，且经过甲方最终验收，以甲方无障碍的使用、达到使用目的为准。

- 9.安装、调试及培训

9.1 安装前准备

9.1.1 乙方应当在设备安装、调试前应向甲方提交设备技术资料、图纸及说明书等文件并通过甲方审核。乙方在安装、调试过程中，应当严格按照已通过审核的技术资料、图纸及说明书等文件设备进行安装、调试。

9.1.2 乙方应当在设备安全、调试前勘察安装现场，若设备的安装调试需要对安装现场进行布置，则乙方应在发货前提出书面布置并通过甲方审核。

9.2 安装、调试进度

9.2.1 9乙方应在约定的工期内完成设备的安装、调试。

9.2.2 安装工期自现场具备安装条件且甲方通知乙方进场之日（以两者较晚者为准）起计算。

9.2.3 因以下原因造成安装工期延误，由乙方书面提出申请并经甲方书面确认，工期相应顺延：

（1）一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过8小时；

（2）不可抗力。

9.2.4 对于类似高考、法定节假日等可预见的可能对安装调试有影响的特殊期间，乙方应预先做出安排，且工期不因有关部门采取限制措施而顺延，因此影响的费用由乙方自理。

9.2.5 未经甲方书面确认，由于乙方安装、调试工期延误，影响甲方正常生产经营的，由乙方承担甲方全部损失。

9.3 安装、调试

9.3.1 乙方应当严格按照约定以及国家、省、市有关现行规范完成设备安装、调试工作。

9.3.2 乙方承担安装、调试期间安全保卫工作及安装照明等工作并承担由此产生的一切费用。安装、调试期间发生的一切安全事故、违法违规事件，均由乙方负责处理并承担相应的责任和费用。

9.3.3 乙方全权负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付，住宿、膳食及运输等安排。乙方在任何时候均应采取一切合理的预防措施，以防止其职员发生任何违法或妨害治安的行为，并且保护工程附近的个人或财产免遭上述行为的破坏。本合同专门条款另有约定的从其约定。

9.3.4 乙方负责设备安装调试工程全部档案资料的汇总、整理、归档，并在安装、调试完成后移交给甲方。

9.3.5 乙方经甲方批准后可在安装现场铺设临时设施，但必须在安装结束后负责清除完毕。由于乙方原因引起工期延长，造成临时设施影响甲方正常经营的，增加的费用由乙方负责。

9.3.6 安装所需的工具由乙方提供并自行运输至安装现场，该费用由乙方承担。在安装结束后，乙方应当按照甲方的要求，将乙方的工具搬出安装现场并拆除临时设施。安装调试结束前，乙方负责安装现场的卫生清理，并按甲方的要求堆放垃圾。

9.4 试运行

9.4.1 试运行阶段为自乙方完成设备安装调试并通知甲方进入试运行阶段之日起算。

9.4.2 试运行阶段由甲方指定人员与乙方人员共同操作设备。

9.5 培训

9.5.1自乙方安装、调试完毕之日起至最终验收合格之日止，乙方须完成对甲方工作人员的培训工作，包括但不限于设备使用方法、设备的保养等。

9.6 地点

9.6.1 设备交付、安装调试、培训的地点由双方在本合同专用条款中约定，如专用条款没有约定，则设备交付、安装调试、培训的地点均为甲方该项目住所地。

9.7 其他

9.7.1 甲方应确保现场条件满足合同设备调试的要求，在调试时，提供必要的协助和工作条件。

9.7.2 在乙方将货物运至指定交货地点后，甲方应及时收货并卸货。

9.7.3 试运行结束后，甲方应按照设备的《安装、操作手册》等产品说明或该设备通用的操作规程进行操作，并做好日常保养。

- 10.设备验收

10.1 开箱验收

10.1.1 乙方将设备运抵交付地点当日，乙方应通知甲方对合同设备的外观、型号、数量进行开箱检验，并配合甲方在七日内完成开箱检验。双方就上述内容情况制作开箱检验记录，并予以书面确认。

10.1.2 在开箱检验中如发现设备、应该附带的配件工具、文件资料等有缺、错、损坏的，由乙方在甲方规定的时间内更换或补足。

10.1.3 该检验仅为初步检验，不作为最终质量验收合格的依据，不属于法律意义上的交付。

10.1.4 如乙方提前到货，则甲方有权暂不予接收。如甲方接收设备，亦不承担设备的保管责任，甲方不对乙方已交付设备承担毁损、灭失的风险。

10.2 最终验收

10.2.1 甲方应在试运行结束前组织验收，甲方有权委托专业的第三方负责或参加验收事宜，乙方应当配合甲方及第三方的验收工作。本合同专门条款另有约定的从其约定。

10.2.2 设备的安装、调试未通过甲方或政府部门验收（如有），则乙方应当负责整改直至通过甲方和政府部门验收（如有）。整改费用由乙方承担。如乙方拒绝整改的，甲方有权另请第三方整改，由此发生的整改费用从未付货款中直接扣除，不足部分甲方有权向乙方追偿。

10.2.3 设备经安装、调试完毕起至试运行结束前，由甲乙双方根据本协议约定的质量要求及技术指标对设备进行质量验收，并予以书面确认；验收应当在本合同专用条款约定的期限内完成。经前述验收合格后甲乙双方应及时办理设备的正式移交手续，并由甲方书面确认作为设备的正式交付。

10.2.4 乙方负责设备的安装、调试工作，乙方安装、调试的工作必须在约定的时间内完成；完成须经甲方书面确认。本合同专门条款另有约定的从其约定。

10.4 自乙方安装、调试完毕之日起至最终验收合格之日止，由乙方须完成对甲方工作人员进行使用及保养的培训，培训标准要求以甲方工作人员熟练使用和日常维护本设备为最低限度。本合同专门条款另有约定的从其约定。

- 11.质量保证期（若有保修手册的，请注明并列为附件）

11.1 设备质量保证期为1年，自设备最终验收通过之日起算。本合同专门条款另有约定的从其约定。

11.2 在质量保证期内，设备出现质量问题，乙方必须及时免费维修，并应按甲方要求免费为其更换部件或修理且承担相应费用；若设备三次以上（包括三次）出现同类质量问题，或同一质量问题乙方在15日以内仍未解决的，或出现其他影响设备使用目的的重大质量问题的，甲方有权要求乙方对本次有问题部件全部进行免费更换。

11.3 乙方收到甲方的维修通知后，并应在12小时内与甲方人员及时联系，48小时内赶到设备安装地进行维修，若乙方未在约定的时间响应的，甲方可自行采取补救措施，甲方采取补救措施的费用和因此给甲方造成的所有损失全部由乙方承担。

11.4 质保期以后该设备出现故障或毁损，如甲方要求乙方负责维修或更换零部件的，乙方应当在收到甲方维修通知后按双方商定的时间赶到设备安装地进行维修；乙方可以收取合理的维修和更换设备零配件的费用。

11.5 质保期届满以后，设备因使用或外力作用产生故障，乙方有义务提供有偿维修服务。

11.6 质保期届满以后5年内，乙方保证该设备所需零部件等能够按签订合同时市场价正常供应。

- 12.知识产权

12.1 乙方保证享有所提供设备所需的完整知识产权，并保证甲方对设备的使用、转售不会侵犯任何第三方知识产权。

12.2 该设备如果包含软件或其他知识产权，则应视为软件及知识产权无限期的许可甲方配合该设备使用（费用已经包含在合同价款中）。

12.3 由于设备以及相关零部件产生的知识产权侵权责任，全部由乙方承担。

# 13.工厂验收（FAT）要求

13.1 供应商根据本 URS 内容完成各项确认工作，确保设计符合所有的 URS 要求，最终的设计须经用户确认并批准。

13.2 供应商负责编写设备的FAT文件，经用户确认后，负责实施。

# 14.供应商要求

14.1 供应商具有生产此类设备的资质.

14.2 必须具备生产此设备的能力且技术成熟

14.3 本URS作为合同的补充条款，作为到货验收的依据。